| Cihazın Sahibi/ adresi: Customer / address |  |
| --- | --- |
| İstek Numarası: Order No. |  |
| Makine/Cihaz: Instrument/ Device | NEB-236C |
| İmalatçı: Manufacturer | TAEK |
| Tip: Type | Kişisel Elektronik Dozimetre |
| Seri Numarası: Serial Number | 834 |
| Kalibrasyon Tarihi: Date of Calibration | 30.05.2024 |
| Sertifikanın Sayfa Sayısı: Number of pages of the Certificate | 3 |
| Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler. This calibration certificate documents the traceabilty to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI). Kalibrasyon laboratuvarı olarak faaliyet gösteren RadLab İKİNCİL STANDART DOZİMETRİ LABORATUVARI ve RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı Gama Kalibrasyon Sistemi , TÜRKAK'tan AB-0281-K ile TS EN ISO/IEC 17025 2017 standardına göre akredite edilmiştir. RadLab İKİNCİL STANDART DOZİMETRİ LABORATUVARI ve RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı Gama Kalibrasyon Sistemi accredited by TÜRKAK under registration number AB-0281-K for TS EN ISO/IEC 17025 2017 as Calibration Laboratory” Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates. Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate. Oğuz PERVAN Y.Levent AKSU Kalibrasyon Sorumlusu Lab. Sorumlusu Mühür/Kaşe Yayımlandığı Tarih/ Kalibrasyonu Yapan Onaylayan/ Approval Seal Date Calibrated by Tarih/ Date /05/2024 /05/2024 (Gün/ Ay/ Yıl)/ (Day/ Month/ Year) (Gün/ Ay/ Yıl)/ (Day/ Month/ Year) Sayfa 2 /Toplam 3 Page 2 of 3 - Makine/ Cihaz: Instrument/ Device; Gama Kalibrasyon Sistemi-Korunma Düzeyi. Calibration System-Protection Level. - Cihazın laboratuvara kabul tarihi: Date of receipt of Device; 29/05/2024. - Prosedür: /Procedures; TS EN ISO 4037-1-2-3 standartlarına uygun ölçüm metodu kullanılmıştır.. Calibration method according to TS EN ISO 4037-1-2-3 standards is used.. - Ölçüm Şartları: Measurement Conditions; Dedektörün referans noktası radyasyon demetinin merkez eksenine lazerler yardımıyla yerleştirilmiştir.. Reference point of detector is aligned with the radiation beam axis using lasers. - Çevre Şartları: Environmental Conditions; Sıcaklık/ Temperature; 23,0 ± 1 °C. Basınç/Pressure; 922,1 ± 1 hPa. Nem /Humidity; %62,3 ± 3. - Ölçüm Sonuçları/Measurement Results: Ölçüm Niceliği / Measuring Quantity; Doz Hızı / Dose Rate. Kalite/Quality; Referans değer/ Reference Value; Müşteri Cihazı/ Customer's Value; Sapma/ Deviation; Toplam Belirsizlik/ Total Uncertinity. S-Cs; 14,5 mSv/h; 15,02 mSv/h; 3,6%; 6.8%. S-Cs; 100,00 μSv/h; 105,20 μSv/h; 5,2%; 6.7%. S-Cs; 10,50 μSv/h; 10,38 μSv/h; -1,1%; 6.7%. S-Cs; 544 μSv; 588,5 μSv; 9,8%; 6.7%. S-Cs; 5 mSv; 5.8 mSv; 8,3%; 6.7%. - Açıklamalar /Remarks: Sapma; kalibrasyonu gerçekleştirilen cihazın ölçüm değerinin, referans değerden yüzde olarak farkını ifade eder. Uygunluk değerlendirmesi Müşteri tarafından bildirilen talep doğrultusunda yapılmıştır. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. /Deviation defines in percentages, the difference of the measured valuıe of the object under calibration from the reference value. Conformity assessment was made in line with the request submitted by the Customer. The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. Sayfa 2 /Toplam 3 Page 2 of 3 -Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK)’nın kalibrasyon periyodu için uyguladığı kriter en fazla 2 yıldır. - The criterion applied by the Nuclear Regulatory Authority (NDK) for the calibration period is a maximum of 2 years. - Kalibrasyon sırasında kullanılan referanslar ve cihazlar/ References and devices used during calibration: Markası /Manufacturer; Tip /Type; Seri Numarası /Serial Number; Sertifika Numarası /Certificate Number; Sertifika Tarihi /Certificate Date; İzlenebilirliği /Traceability; Referans Koşullar /Referance Conditions. Sıcaklık /Temp.; Basınç /Pres.; Nem /Hum.. Keysight B2985A; PTW Chamber TM32002; 700; 60070-21; 28.07.2021; PTB/Almanya; 20 0C; 1013,25 hPa; 50%.. |