## Sheet1
[6 empty] | RADLAB İKİNCİL STANDART DOZİMETRİ LABORATUVARI ve RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. | [23 empty] | LK001
Kalibrasyon Formu
[12 empty] | Kalibrasyon Tarihi |  |  | 2023-08-26 | [16 empty] | Ref tarih | Bozunma F |  |  |  | Cs-137 | Kair (Gy) = 8.78 × 10-3 X (R)
|  |  | İstek Numarası: | [14 empty] | Uygun Aralıklar
|  |  | Order No. | [8 empty] | Basınç hPa |  |  | 918.3 |  |  | 860 - 1060 hPa | [13 empty] | 2022-06-30 | 0 | Evet | Ortam Eşdeğer Doz Hızı - Sv/h |  | Ortam Eşdeğer Dozu - Sv
|  |  | Makine/Cihaz: |  | R.Ölçüm | [6 empty] | Sıcaklık oC |  |  | 22 |  |  | 17 - 23 °C | [15 empty] | Hayır | Hava Kerma Hızı - Gy/h | m | Hava Kerma - Gy
|  |  | Instrument/ Device | [8 empty] | Nem % |  |  | 69.8 |  |  | % 25 - 75 | [16 empty] | Işınlama Doz Hızı - R/h | μ | Işınlama Dozu - R
|  |  | İmalatçı: |  | ECO TEST
Manufacturer
|  |  | Tip: |  | Terra P+ | [6 empty] | Ölçüm Niceliği |  | Ortam Eşdeğer Doz Hızı - Sv/h |  |  |  |  | Ölçüm Niceliği |  | Ortam Eşdeğer Dozu - Sv
Type
Seri Numarası:
Serial Number
136
76
doz | disk sayısı | uzaklık | Uzaklık cm | I. Disk | II. Disk | III. Disk | IV. Disk | Disk | d-doz | bozunma düzelmesi | Ölçüm Nic. | Referans Değer | Birim |  | Ref. Belirsizlik | Ölçüm1 | Ölçüm2 | Ölçüm3 | Ölçüm4 | Ölçüm5 | Ölçüm6 | Ölçüm7 | Ölçüm8 | Ölçüm9 | Ölçüm10 | Stsapma | Müş. Belirsizlik | Müşteri cihazı | Birim | Sapma % | Toplam Belirsizlik
5 | 4 | 93.5227 | 177.7 | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | 1 | 684.7032 | 0 | 0 | 0 | μ | Sv/h | 6.7% | 815.6 | 819.6 | 813.5 | 828.8 | 836.5 | 816.1 | 812.7 | 813.2 | 825.4 | 823.8 | 2.5102 | 0.3059% | 820.52 | μSv/h | #DIV/0! | 6.707%
5 | 4 | 93.5227 | 249.17 | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | 1 | 342.349 | 0 | 0 | 0 | μ | Sv/h | 6.7% | 449.4 | 451.9 | 415.3 | 416.9 | 432.5 | 415.7 | 436.1 | 438.7 | 423.9 | 422.4 | 4.2966 | 0.9986% | 430.28 | μSv/h | #DIV/0! | 6.774%
50 | 3 | 63.8705 | 152.9 | Evet | Evet | Hayır | Hayır | 2 | 85.549 | 0 | 0 | 0 | μ | Sv/h | 6.7% | 105.2 | 106.7 | 102.9 | 103.6 | 98.15 | 100.9 | 106.5 | 102.9 | 106.7 | 115.2 | 1.4394 | 1.372% | 104.875 | μSv/h | #DIV/0! | 6.839%
100 | 2 | 141.4214 | 241.8 | Evet | Evet | Hayır | Hayır | 2 | 34.2072 | 0 | 0 | 0 | μ | Sv/h | 6.7% | 38.51 | 38.01 | 37.57 | 38.53 | 40.61 | 41.68 | 39.54 | 40.63 | 46.18 | 42.3 | 0.81829 | 2.028% | 40.356 | μSv/h | #DIV/0! | 7%
400 | 1 | 231.0802 | 249 | Evet | Evet | Evet | Hayır | 3 | 3.4206 | 0 | 0 | 0 | μ | Sv/h | 6.7% | 4.81 | 4.13 | 4.04 | 4.18 | 4.35 | 4.21 | 4.26 | 4.28 | 4.08 | 3.87 | 0.078492 | 1.86% | 4.221 | μSv/h | #DIV/0! | 6.953%
Süre(sn.)
|  | 12 | 100 | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | 0 | 51.5833 | 0 | 0 | 0 | μ | Sv | 6.7% | 43 | 43 | 45 | 43 | 45 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 0.26874 | 0.6178% | 43.5 | μSv | #DIV/0! | 6.728%
|  | 60 | 100 | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | 0 | 257.9167 | 0 | 0 | 0 | μ | Sv | 6.7% | 485 | 485 | 484 | 486 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 0.14907 | 0.03074% | 485 | μSv | #DIV/0! | 6.7%
|  | 240 | 100 | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | 0 | 1031.6667 | 0 | 0 | 0 | μ | Sv | 6.7% | 1101 | 1101 | 1102 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 0.1 | 0.009082% | 1101.1 | μSv | #DIV/0! | 6.7%
|  | 1260 | 100 | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | 0 | 5416.25 | 0 | 0 | 0 | μ | Sv | 6.7% | 5324 | 5324 | 5324 | 5324 | 5324 | 5324 | 5324 | 5324 | 5324 | 5324 | 0 | 0% | 5324 | μSv | #DIV/0! | 6.7%