## boş (28)
[9 empty] | RADLAB İKİNCİL STANDART DOZİMETRİ LABORATUVARI ve RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. | [22 empty] | LK001
Kalibrasyon Formu
[15 empty] | Kalibrasyon Tarihi |  |  | 2024-05-06 | [14 empty] | Ref tarih | Bozunma F |  |  |  | Cs-137 | Kair (Gy) = 8.78 × 10-3 X (R)
[6 empty] | İstek Numarası: | [14 empty] | Uygun Aralıklar
[6 empty] | Order No. | [8 empty] | Basınç hPa |  |  | 921.1 |  |  | 860 - 1060 hPa | [11 empty] | 2022-06-30 | 0.95822 | Evet | Ortam Eşdeğer Doz Hızı - Sv/h
[6 empty] | Makine/Cihaz: |  | R.Ölçüm | [6 empty] | Sıcaklık oC |  |  | 22.5 |  |  | 17 - 23 °C | [13 empty] | Hayır | Hava Kerma Hızı - Gy/h | m
[6 empty] | Instrument/ Device | [8 empty] | Nem % |  |  | 64 |  |  | % 25 - 75 | [14 empty] | Işınlama Doz Hızı - R/h | μ
[6 empty] | İmalatçı: |  | TAEK | [27 empty] | Ortam Eşdeğer Dozu - Sv
[6 empty] | Manufacturer | [29 empty] | Hava Kerma - Gy
[6 empty] | Tip: |  | NEB-211 | [6 empty] | Ölçüm Niceliği |  | Işınlama Doz Hızı - R/h | [18 empty] | Işınlama Dozu - R
Type
[6 empty] | Seri Numarası: |  | L421
Serial Number
64 çıkart
doz | disk sayısı | uzaklık | Uzaklık cm | I. Disk | II. Disk | III. Disk | IV. Disk | Disk | d-doz | bozunma düzelmesi | Ölçüm Nic. | Referans Değer | Birim |  | Ref. Belirsizlik | Ölçüm1 | Ölçüm2 | Ölçüm3 | Ölçüm4 | Ölçüm5 | Ölçüm6 | Ölçüm7 | Ölçüm8 | Ölçüm9 | Ölçüm10 | Stsapma | Müş. Belirsizlik | Müşteri cihazı | Birim | Sapma % | Toplam Belirsizlik
5 | 4 | 93.5227 | 152 | Evet | Evet | Evet | Evet | 4 | 2.0731 | 1.9864 | 226.2468 | 230.4 | μ | R/h | 5.4% | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 1.3333 | 0.5848% | 228 | μ R/h | -1.042% | 5.432%
50 | 3 | 63.8705 | 70 | Evet | Evet | Evet | Evet | 4 | 8.6973 | 8.3339 | 949.1956 | 0.97 | m | R/h | 5.4% | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.0026874 | 0.297% | 0.905 | m R/h | -6.701% | 5.408%
100 | 2 | 141.4214 | 70 | Evet | Evet | Evet | Hayır | 3 | 41.6504 | 39.9101 | 4545.5681 | 4.6 | m | R/h | 5.4% | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 0.031447 | 0.733% | 4.29 | m R/h | -6.739% | 5.45%
500 | 1 | 207.289 | 70 | Evet | Evet | Hayır | Hayır | 2 | 408.1633 | 391.1086 | 44545.3959 | 45.4 | m | R/h | 5.4% | 42 | 41 | 43 | 42 | 42 | 40 | 42 | 43 | 43 | 44 | 0.35901 | 0.8507% | 42.2 | m R/h | -7.048% | 5.467%