Kalibrasyon Formu Hesaplamaları

DH: Doz hızı

d: Uzaklık

Disk sayısı = 0 ise    DH = (285000000*(1/d^2) )-125)

Disk sayısı =1 ise     DH = (22000000*(1/d^2)) -12

Disk sayısı =2 ise     DH = 2000000*(1/d^2)

Disk sayısı =3 ise     DH = (203401*(1/d^2)) + 0,14

Disk sayısı =4 ise     DH =  (41196*(1/d^2) + 0,29

Toplam Doz  Hesabı

Disk sayısı= 0  Toplam Doz = (15900000*?(1d^2))- 134) *Süre

(Disk sayısı sadece 0 olbilir.)

Bozunma hesabı

DH =Referans DH* ÜS(-0,693*(GüncelTarih-Referans Tarih)/(30,05*365,25))

Toplam Doz = Referans Doz* ÜS(-0,693*(GüncelTarih-Referans Tarih)/(30,05*365,25))

| Doz Hız | Simgesi | Ölçüm aralığı-birimi | Referans Belirsizliği |
| --- | --- | --- | --- |
| Hava Kerma Hızı | (K̇a) | 1,0 μGy/h - 100,0 mGy/h | %5,4 |
| Ortam Doz Eşdeğer Hızı | H*(10) | 1,0 μSv/h - 100,0 mSv/h | %6,7 |
| Işınlama hızı | (X) | 100 μR/h - 10,0 R/h | %5,4 |

| Toplam Doz | Simgesi | Ölçüm aralığı-birimi | Referans Belirsizliği |
| --- | --- | --- | --- |
| Hava Kerma | (Ka) | 1,0 μGy - 100,0 mGy | %5,4 |
| Ortam Doz Eşdeğeri | H*(10) | 1,0 μSv - 100,0 mSv | %6,7 |
| Işınlama | (X) | 100 μR - 10,0 R | %5,4 |

Referans Değer- R

Müşteri cihazı okumaları  Oi

Müşteri cihaz Ortalaması =   Oort     (Toplam (Oi)/10)

Okumaların standart sapması-σ

b: Müşteri Belirsizlik % = σOort*100

Sapma %  =Oort-RR*100

a: Referans belirsizliği (tablodan alınacak)

Toplam Belirsizlik % =a2+b2